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附件1 
承  诺  函

威远县人民医院：
我单位作为参加本次项目调研的供应商，现郑重承诺：
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
本公司对上述承诺的真实性承担法律责任，如存在虚假承诺，愿意接受相关处理。

[bookmark: OLE_LINK6]    承诺单位（加盖公章）：      
联系人及联系方式：
日    期：





附件2
三类双通道注射泵主要功能及参数
一、整机通用技术要求
1. 设备为一体化双通道独立输注系统，支持单通道单独运行、双通道异步/同步运行。
2. 双通道分色界面显示。显示屏幕 ≥ 3.5英寸彩色液晶触控屏。
3. 具备报警功能，支持夜间静音模式。
4. 支持市电与内置锂电池双供电模式，锂电池低速持续输注续航 ≥ 6小时。
5. 支持输液架悬挂、台面放置两种安装方式。
6. 存储记录≥2000条。
二、输注性能核心参数
1. 注射器适配5mL、10mL、20mL、30mL、50(60)mL标准医用注射器。
2. 流速范围：单通道流速0.1mL/h～1200mL/h，流速步进精度0.1mL/h。
3. 输注精度：整机输注容量误差 ≤ ±2%。
4. 预置容量：预置输注总量0.1mL～9999mL，步进0.1mL。
5. 具备手动快推功能。
三、压力安全与堵管保护参数
1. 双通道独立压力实时监测、独立压力阈值设置。
2. 阻塞压力档位可调，压力监测范围覆盖300mmHg～800mmHg。
四、合规要求
1. 具备完整三类医疗器械注册证、检验报告、合规说明书，可通过药监及医院验收。
2. 设备支持批量组网、数据上传，可对接医院HIS、ICU监护系统（可选）。
五、使用年限与质保期
产品设计使用寿命 ≥10年，整机质保 ≥ 3年。

