## 参数及配置清单
ICU设备基本参数及主要配置
序号 | 名称 | 数量 | 基本参数 | 主要配置 | 备注
1 | 除颤仪 | 1台 | 1、重量：≤4.6kg（标配，含电池）。彩色电容触摸屏≥9 英寸, 分辨率 1200×1020 像素，可显示≥7 通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。 2、具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群。 3、除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。手动除颤分为同步和非同步两种方式。 4、能量分 20 档以上可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达 360J。可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J。 5、体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 6、电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 7、AED 除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8 小时。 8、开机到可正常使用时间≤2s，符合临床使用。除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。从开始 AED 分析到放电准备就绪≤10s。除颤充电迅速，充电至 200J≤4s。 9、支持病人接触状态和阻抗值实时显示。支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。 10、可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。 11、可选配 CPR 辅助功能，CPR 传感器设计符合 2020 AHA 指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度、频率实时参数显示。 12、可选配基于脉搏氧波形分析的心肺复苏质量指数，实现无创、实时评估人工心肺复苏质量。 13、提供 CPR 按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或 CPR 传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断。 14、抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。 15、通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥27 种。支持 ST/QT 实时分析。 16、可选配 12 导静息分析功能，支持危急值和心肌梗塞部位图形化指示，支持多份心电分析报告同屏对比查看，帮助医护人员快速发现异常。 17、可选配监护功能：血氧饱和度、有创血压、体温、呼吸末二氧化碳。 18、提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿。 19、可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR 提示和参数报警限。 20、可选配病情严重程度筛查评分工具，如 Glasgow 昏迷评分、早期预警评分等。可选配内置 5G 模块，支持病人生命体征实时传输和 12 导、超声报告远程发送。 21、支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。支持通过中央站远程修改病人信息和系统时间同步。 22、最多可配 2 块外置智能锂电池，其中单电池可支持连续监护≥6 小时，200J除颤≥300 次。 23、具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光 3 种方式进行报警。 24、防水防尘等级≥IP55，支持≥1.5米抗跌落。 24、配置 110mm 记录纸记录仪，可同时打印不少于 6 通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于 30s；支持连续波形记录。可存储 120 小时连续 ECG 波形，数据可导出至电脑查看。 25、关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。 | 除颤监护仪主机1台、体外电极板1对、导电膏1支、三芯国际电源线1根
2 | PICCO（有创血流动力学监测） | 1台 | 1.模块化设计，热插拔支持PICCO参数的监测，无需单独的电源，插入监护仪即可使用。 2.采用微创连续监测技术，通过中心静脉导管及大动脉导管进行监测。 3.监测参数应包括：连续心输出量CCO,每搏量SV。 4.监测参数应包括：全心舒张末期容积GEDV，胸腔内血容量ITBV。 5.监测参数应包括：每搏量变异SVV,脉压变异PPV。 6.监测参数应包括：心功指数CPI,肺血管通透性指数PVPI，血管外肺水EVLW。 7.监测参数应包括：全心射血分数GEF，左室收缩力指数 dPmx。 8.适配目前重症医学科使用的BeneVision N12监护仪。 | PICCO模块1个 压力监测传输线1根CO监测传输线1根
3 | 无创血流动力学监测 | 1套 | 1、采用胸电生物阻抗法原理，能快速、准确地为临床提供专业的血液动力学参数，帮助诊断，指导治疗。须为无创血液动力学监测系统专用机（非PC机或插件式）。 ★2、具有心电波形ECG（标I、标II、标III）可显示及切换功能：在监测过程中，不退出当前监测界面，进行三导联切换。 ★3、监测功能：具有4种监测模式：监测屏、趋势屏、血流动力分析屏、治疗分析屏；每种监测模式都是独立整屏显示，根据临床使用需要可互相自由切换。 4、监测屏：一个屏幕由5种血液动力学参数数据显示单元和2种波形（心电波形和阻抗图波形）显示单位组成，实现连续实时监测。 5、趋势屏：持续显示二种血液动力学参数（可根据临床需要切换选取参数）的变化轨迹，反映患者病情进展及治疗效果。 6、血流动力分析屏：不同区域反映不同的血液动力学状态，方便快捷地指导休克分型及治疗。 ★7、治疗分析屏：≧6条条形图（具有监测参数及正常值的标示，参数可根据临床需要切换选取）具有正常值范围，能反映测量参数值是否在正常范围值内。 8、报告功能：可打印标注有相应时间和日期的标准A4打印纸的4种血液动力学报告：血液动力学状态报告；趋势报告；分析报告；汇总报告。 ★9、血液动力学状态报告必须含≧15条血液动力学条形图；条形图具有正常值范围能反映测量参数值是否在正常值范围内。 ★10、每种监测显示模式里都具有显示监测参数更新间隔时间为0.8秒的功能，确保测量数据的准确性。 11、具有加速度指数（ACI）检测功能 12、具有速度指数（VI） 检测功能 ★13、具有血氧饱和度（SPO2)检测功能 | 主机1台 连接线1套
4 | 一氧化氮吸入装置 | 1台 | 1.设备性能 1.1.治疗用一氧化氮(NO）气体来源：实时通过电离环境空气产生NO，一氧化氮发生装置无需定期检查; 1.2.内置气体过滤器过滤除NO外的废气、杂质颗粒，保证NO的纯度与病人安全; 1.3.支持有创呼吸机、无创呼吸机、麻醉呼吸机，呼吸回路连接示意图在主界面实时显示，无需另外点开，避免连接错误; 1.4.NO浓度波形，对临床医生治疗患者的质量控制有着重要参考作用； 1.5.无创模式：不使用同步流量传感器下，治疗仪仍可连接呼吸回路持续送气治疗病人，且保证监测NO/NO2准确性； 1.6.多种呼吸回路连接方式：具备重复用一体式混合器，具备一次性分体式混合器； 1.7.积水杯上下盖可拆卸，支持重复消毒使用； 1.8.自动排水系统：积水杯内置自动排水系统定时排水，无需人工拆除积水杯倾倒冷凝水； 1.9.适用范围：成人、儿童、新生儿。 2.物理规格 2.1.整机重量（含电池、NO/NO2浓度传感器、过滤器）：7.5kg; 2.2．主机尺寸：330mm x 220mm x 280mm; 2.3．治疗仪标准工作状态下，新电池在充满电后的最低续航时间120分钟; 2.4.主机使用年限：8年； 2.5.电池使用寿命：3年； 2.6气体过滤器使用时长：1000小时; 2.7主机接口：1个RJ45接口、1个USB接口。 3.控制、监测与报警要求 3.1．一氧化氮气体浓度输出范围：0ppm～80ppm，步长1ppm； 3.2.一氧化氮控制精度： 当 1ppm≤一氧化氮设置值≤4ppm，±0.8ppm； 当 5ppm≤一氧化氮设置值≤80ppm，±2ppm；或一氧化氮设置值的±10%，取大者； 3.3.一氧化氮监测范围：0ppm～100ppm，分辨率0.1ppm。监测精度：小于等于20ppm时，精度为± (0.5ppm+读数20%)；大于20ppm时，精度为±(0.5ppm+读数10%)； 3.4．二氧化氮监测范围：0ppm～50ppm，分辨率0.1ppm。精度：±0.5ppm 或二氧化氮实际读数的±4%，取大者； 3.5.一氧化氮报警：上限设定范围：6ppm～96ppm，下限设定范围：0ppm～64ppm； 3.6.二氧化氮报警上限设定范围：2ppm； 3.7.报警方式：灯光报警、声音报警、报警信息、参数闪烁。 | 1.主机 2.台车 3.同步流量传感器 4.混合器
5 | 体外膈肌起搏器 | 1台 | 1、工作条件： a） 环境温度5℃～40℃； b） 相对湿度≤80%； c） 大气压范围860hPa～1060hPa； d） 电源AC 220V±10% 50Hz±2% / DC 3.8V±20%。 2、台推式设计，单独使用小巧便携，与台车结合可以作为柜式机使用； 3、高清触摸屏操作，所有调节均可通过触控按压操作实现； 4、单通道分左右输出，可单独调节； 5、治疗时间：5～120分钟，分八档可调，允差为±5%； 6、脉冲宽度：200μs，输出波形无调制，允差为±10%； 7、脉冲频率：30Hz～50Hz，分5挡可选，对应周期为1/30s～1/50s，允差为±10%； 8、负载抗阻500Ω时，输出脉冲幅度≤30V 9、开路时输出峰值电压≤500V 10、刺激强度：分30档可调，步距增量为1，每档位脉冲幅度增量≤1.0V； 11、刺激次数：5～15次/分钟可调，步距增量为1，对应周期分别为12s/次，6s/次，4s/次，允差为±10%； 12、具有指导患者或其他操作人员进行贴片的功能； 13、开机时有蜂鸣器提醒功能，正常输出时具有LED闪光指示的功能； 14、工作时间有倒计时功能，结束治疗时有声音提示和图文提示； 15、内置电池，并配置有电量提示功能； 16、包含内嵌型软件组件控制/驱动仪器硬件，并提供对应有效的《计算机软件著作权登记证书》。 | 主机一台、电源适配器一套、导线两条
6 | 多频振动排痰机 | 1台 | 1、正常工作条件： （1）环境温度：5℃～40℃； （2）相对湿度：30%～85%； （3）大气压力：860hPa～1060hPa； （4）电源要求：AC220V±10%， 50Hz±2%； 2、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动； 3、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过飞梭按键的旋转按压实现； ▲4、独立双通道，可同时成人、儿童使用； ▲5、24V安全电压和伺服系统电路设计，使设定振动频率与动力头实际输出振动频率保持一致，无功率衰减，动力补偿能力≥3Hz； ▲6、传动动力头振动幅度≤7mm； 7、传动轴：长度1.6m～2m，采用带双层橡胶绝缘保护层的不锈钢制作，不会产生断裂； 8、治疗叩击头尺寸：成人型6种，儿童型5种； 9、传动动力头：成人型动力头直径尺寸≤90mm，儿童型动力头直径尺寸≤47mm； 10、操作过程中叩击头手柄相对传动软轴可360°自由转动，不受任何体位限制要求； 11、工作模式：手动模式及四种自动模式； 12、时间设置：手动模式1～60min，步距为1min，误差±10%，自动模式5、10、15、20min，误差为±10%； 13、振动频率：成人10～60Hz，儿童10～30Hz，步距1Hz，误差为±20%。 | 1.柜式一体机 2.治疗成人叩击头6个 3.治疗儿童叩击头4个 4.电源线1根
7 | 纤支镜 | 2套 | 一：主机技术要求 1：采用智能主控芯片，可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接。 2:采用广角高亮显示屏，视场角≥160°。 3：主机屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480。 4：屏幕采用医用电阻触摸屏，通过压力点触，方便医生戴手套操作。 5：可通过HDMI外接显示器，实现同屏实时显示传输。 6：主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。 7：可通过USB实现数据导出，方便科研、教学。 8：主机内置操作使用视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法。 9：具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。 10：内置锂电池，容量不低于2500mAh，工作时间≥240分钟，具备电量管理功能。 11：主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，无需旋转，方便临床使用及携带。 12：显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动，以方便特殊体位的操作。 二：软管手柄技术要求 *1：采用数字电子微成像技术，无内置光纤，视角≥120°，中心分辨率≥11.31p/mm。 2：采用医用高分子特种材料构造，机身轻盈、结实耐用、高强度、耐腐蚀、寿命长。 *3：插入部外径≤5.2mm，内置吸引通道直径≥2.6mm,长度≥600mm。 *4：软管前端可弯曲角度，向上≥180°，向下≥150°。 5：照明采用LED灯，亮度≥2000LUX，三档亮度可调节，非光纤照明。 6：成像距离范围不小于2～50mm。 7：具备防跌落、可任意弯曲性能，可整体浸泡消毒。 *8：图像预冻结功能，在不影响实时观察的情况下同时可实现观察预冻结图像。 9：一键拍照、录像功能。 10：与显示器之间的连接采用一键插拔方式，兼容多种显示器，无需旋转，节省临床抢救时间。 11：吸引接口和吸引按键一体化设计，可匹配多品牌内镜配件，可整体拆卸，方便清洗消毒灭菌。 *12：支持无线及有线传输功能模块连接图像处理工作站，实现远程、直播、报告打印等，方便医生操作、教学。 | 电子支气管内窥镜1：1套（包括测漏器、洗消附件、吸引附件）
8 | 电动翻身床 | 10张 | 1、规格：长2190（±20mm），宽990（±20mm），高490-750（±20mm）； 2、背部倾斜度≥70°，腿部倾斜度≥30°，整床整体前倾和后倾≥13°，床板左右侧翻≥45°，静态负载≥450kg； 3、床板共≥12块组合而成，四行三纵结构，床板厚度≥2.5mm，采用高性能铝合金材料，左右床板分身向外侧翻的同时背部可以升起≥30°，左右侧翻角度≥45°； 4、背部床板采用自延位减压功能，使床板上升时自动向后延位，以减少患者胸腹部压力； 5、六个电机采用进口品牌电机，内置安全螺母，稳定安全，电机最大推力≥6000N，电机噪音≤50db，通过≥IPX6防水等级测试，电箱具有电子超载保护、过电压保护、自动断电保护装置； 6、带一键式垂头仰卧功能、一键式心脏椅体位功能、一键背膝联动功能、一键整床头低脚高位功能； 7、配手持式护士总控器，护士总控器含液晶电子各体位实时角度显示，带有操作指示灯、锁定指示灯、市电指示灯、充电指示灯； 8、床体金属表面喷涂为电泳底漆+静电粉末双重涂层技术，工序不少于30项，金属管材内壁及表面电泳上一层环氧树脂底漆，电泳附着力和喷涂附着力均不低于0级，保证床体内外防锈； 9、配置≥5寸中控双面脚轮，脚轮骨架采用优质铝合金压铸成型，压铸有病床制造商的品牌或字母标识，内置自润滑轴承； 10、床框采用≥25×50×1.5mm矩型钢管，底座采用工程塑料吸塑一体成型，床板与床板之间的运动连接铁件采用厚度≥3mm 的U型卡铁，三面焊接； 11、护栏采用优质PE材料一次吹塑成形，为四片全包围式护栏，单片长度≥940mm，宽度≥400mm，厚度≥35mm，重量≥2300g，护栏开关主结构件为压铸铝合金构件，最大宽度≥90mm，最大厚度≥4.5mm，护栏旋转力臂采用压铸铝合金构件，最大宽度≥100mm，最大厚度≥16mm，护栏安装挂板采用长度≥300mm，厚度≥2.5mm的钢板冲压成型，护栏与护栏之间、护栏与床头板、床尾板之间间隙均≤60mm. | 1、床体1张 2、电机6个 3、手持护士总控器1个 4、侧护栏控制器4个 5、护栏4片 6、中控脚轮4个 7、床头尾板1套 8、床垫1张 9、输液杆1根
9 | 心电监护（全模块） | 5台 | 一、设备结构 1.▲模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数>=4个，并可外接8槽位辅助插件箱方便升级。 2.▲>=13英寸彩色电容触摸屏，支持多点触摸操作，高分辨率不低于1920 x 1080像素，10通道显示，显示屏亮度根据环境光强度自动调节 3.▲监护仪的进液防护程度符合IP22要求。 4.支持升级内置锂电池，供电时间>=8小时。 5.配置>=4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。 6.监护仪配转运监护模块，可直接对接监护仪，将转运的监护信息直接导入至监护仪，有效地保证病人监护信息的连续性。 二、监测参数 1.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。 2.支持3/5导心电监测，支持升级6/12导心电测量，并在监护仪上完成12导同步心电图分析。 3.▲支持房颤心律失常分析功能，支持不少于29种实时心律失常分析。 4.监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。 5.提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护。 6.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式。 7.无创血压成人测量范围：25-290mmHg（收缩压），10-250mmHg（舒张压），15-260mmHg（平均压）。 8.▲主机支持袖带血压测量，典型测量时间≤20秒。 9.▲支持连续无创血压测量，可以实现无创血压的每搏监测。 10.血氧监测提供灌注指数（PI）的监测。 11.▲支持单通道和双通道血氧监测，呼吸率可来源于SpO2。 12.支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测。 三、系统功能 1.具备2400小时趋势图表、1200组NIBP测量、1000个报警事件、400条呼吸氧合事件的存储及查询。 2.工作模式提供：监护模式、待机模式、插管模式，夜间模式、演示模式等。 3.标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料。 4.提供升级24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常的统计结果，并能够查看细节。 5.▲具备大于等于48小时全息波形的存储与回顾功能。 6.支持升级早期预警评分功能，并提供用户自定义评分协议的能力。 7.具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。 8.大字体界面支持6个参数的设置和显示。 | 1.监测CVP、动脉压模块1套 2.指脉氧1套 3.5导联线1套 4.血压监测袖带及连接管1套
10 | 多道心电图机 | 1台 | 一、基本技术参数 1.导联：标准12导联，同步采集、显示、记录12导联； 2.输入电路：浮地输入方式，具备抗除颤效应防护电路； 3.输入阻抗：≥2.5MΩ（10Hz）； 4.电极直流电流：≤0.1μA； 5.噪声电平：＜15μVp-p； 6.耐极化电压：≥±620mV； 7.共模抑制比：≥120dB； 8.患者漏电流：＜10μA； 9.灵 敏 阈：≤20μVp-p； *10.采 样 率：32000Hz（同步采集）； 11.定标电压：1mV±5％； 12.道间干扰：≤0.5mm； 13.增益：自动，2.5，5，10，20，40 (mm/mV)； 14.滤波器：自适应漂移滤波器，交流滤波50Hz/60Hz，肌电滤波器25Hz / 45Hz； 17. 时间基准： 12.5mm/s、25mm/s、50 mm/s； 18.记录格式： 2x6CH+R,2x6CH+3R,1×9CH,1×12CH； 二、功能特点 *1.≥7英寸彩色液晶触摸屏，支持中文拼音、五笔、手写输入法，能快速输入患者信息； 2.带便携式提手重量≤3kg，中文操作界面及菜单，并具有自动分析报告功能； 3.具有手动、自动、存储、节律、网络五种工作模式； 4.具有波形冻结功能，可存储最长300秒的心电波形； 5.内部存储：≥800例文件存储，具有文件管理功能（文件修改、删除、回放、打印），并能导出 DATA/PDF 文件格式到外接 U 盘； *6.高分辨热敏打印，同时支持210mm*30卷纸和210*140mm折叠纸； 7.内置高容量可充电锂电池, 电池容量高达4400mAh，电池充满能连续记录200份心电图以上； 8.导联脱落自动检测，并且有导联脱落提示声音； *9.具有通用HIS接口，可以下载HIS系统的预约信息，并同步显示HIS系统心电图诊断信息， 配置USB、网口、UART接口； 10.具有屏幕自动休眠功能； 11.菜单/文件保护：可以设置菜单保护，防止菜单设置被随意修改。 12.条码/身份证功能：能通过选配USB 条码枪，实现扫描条形码输入患者 ID；能通过选配 USB 身份证读卡器，实现读取患者的身份证信息（姓名、性别、出生日期、民族、身份证号）。 13.网络通讯功能:FTP 发送功能(能经网络发送 DATA/PDF/PNG/XML/DICOM 文件到 FTP 文件服务器。XML、DICOM功能为选配)；激光打印功能（能经网络发送 PDF 格式文件到专用心电软件在 A4 普通纸打印报告）；网络工作模式（网络工作模式，心电图机应能从专用心电软件下载待检查的患者列表，采集心电图并上传；查看已完成诊断的心电图报告，并在 A4 普通纸上打印心电报告。） *14.儿童心电图功能：支持新生儿及小儿年龄按天、月、岁方式输入，自动模式能选择 9 导联打印格式； 15.电源：宽电压可适应100V～240V（±10%），50/60Hz(±1Hz)。 | 标准配置
11 | 自动洗胃机 | 1台 | 一、产品特点 1、无油膜式泵。 2、自动压力反馈控制系统。 3、强力换向防堵结构。 4、压力液量双安全保护。 5、进出胃液量平衡控制功能。 6、*进出胃液路分离控制结构。（由内部完全独立的进出胃液路、外部独立进出胃插口和一次性使用连接管组成的进出胃分离控制结构。） 7、进出胃动态数字压力显示。 8、*预置进出胃压力设置。 二、技术参数 1、洗胃压力：47kPa-55kPa 2、出胃液量：≤450ml/次 3、进胃液量：≤350ml/次 4、液量平衡：≤250ml/次 5、压力设置状态（调压）: 47kPa-60 kPa 6、噪声：≤60dB(A) 7、输入功率：≤80W 8、电源：AC220V 50Hz | 1、主机1台 2、一次性吸引管3包 3、一次性胃管3根 4、防尘堵4个 5、电源线1根 6、保险管2个 7、其他必须的配置
12 | 下肢气压泵 | 2套 | 1、工作环境： 环境温度5℃～40℃； 相对湿度≤80%； 大气压范围860hPa～1060hPa； 电源AC 220V±22V 50Hz±1Hz； 预热时间2min； 输入功率150VA； 2、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过一个键的旋转按压实现； 3、台式机设计，小巧便携，可选配推车结合使用； 4、设备可连续工作8小时以上； 5、工作噪声：设备正常工作时噪声应≤65dB(A)； 6、治疗时间：1～99min可调，调节步长为1min，定时误差≤±2%，最大≤±1min； ▲7、空气波+生物波“两功合一”； ▲8、标配4腔充气，可选配转接口扩展为8腔； 9、空气波充气模式：5种充气模式； 10、空气波压力范围：5kPa～25kPa可调，调节步长1kPa； 11、配备紧急按钮，可随时中止治疗程序，保证患者治疗安全无隐患； 12、空气波具有四重泄压功能，保护患者使用安全； 13、电疗输出频率0～900Hz，误差为±10%，1～99级，无纲常数调节； ▲14、电疗输出波形：无序波、菱形波、矩形波和钟形波共4种； ▲15、电疗治疗处方：脑梗塞模式、脑出血模式、脑外伤模式、小儿脑瘫模式共4种； 16、电疗最大输出幅度有效值≤25V； 17、电疗输出强度：1～99级，无纲常数调节； 18、电疗比率：1～99级，无纲常数调节； 19、电疗脉冲宽度：0.15～100ms； | 主机1台 连接管2套 下肢套2个
13 | 营养泵 | 10台 | *1.挤压方式：盘式蠕动挤压式。 2.蠕动轮为可拆卸设计。 3.全透明泵门设计，喂养过程全程可视。 4.内置把手设计，方便转运。 5.固定夹可调向，支持水平和垂直固定。 *6.喂养速度范围：1-800ml/h 7.喂养精度：±5% 8. 冲洗速度：1-800ml/h 9. 排气速度：1000ml/h。 10. KTO速度：1-10ml/h。 11. 具有连续喂养模式和间歇喂养模式，满足临床使用。 *12. 具有间歇防堵管功能. 13. 具有反抽功能。反抽速度1-800ml/h。 *14. 支持用输液器滴注。 *15.4英寸触摸屏设计，操作便捷。 16.具有锁屏功能。可自动和手动两种方式锁屏。 17.自动完成泵管管路充盈，提高工作效率。 *18.自带加温系统，无需外接电源，有效减少病人腹泻。 19.加温范围：32-45℃，可直接通过触摸屏调节温度。 20.报警信息：遗忘操作、泵门打开、喂养完成、喂养异常、加温器超温、加温器欠温、加温器未安装、无电池、无外部电源、电池电量低、电池耗尽，即将关机、待机结束、营养液泄漏、充电故障。 *21.续航时间：可连续使用不少于10h。 22.支持电池快充。关机条件下，充电时间≤4h。 23.防护等级≥IP34。 *24.重量：≤1.2kg（含电池） 25.可储存不少于2000条历史记录。 26.屏幕亮度10级可调。 27.报警灯光亮度10级可调。 28.报警音量5级可调。 29. 支持通过无线或有线联网，与输注中央站连接。 30. 支持连接护士呼叫器。 | 标准配置
14 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统 | 1台 | 1、满足适用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、 泌尿、血管、儿科、神经、急重诊等应用。 2、≥15英寸高分辨率LED显示器，可根据环境光变化自动调节亮度，可独立主机调节，角度≥170° 3、▲主机内置相同大小探头接口≥3个 4、★笔记本式超声，主机含电池重量<4kg 5、▲主机内置S-Video接口、HDMI、USB3.0、Type-c、网络接口，数量均≥1个 6、≥1T SSD固态硬盘 7、TGC采用电子触控，非实体物理按键 8、增益调节采用独立触控式旋钮，非实体物理按键或触摸屏调节 9、▲移动光标或进行确认操作采用触控板操作，非轨迹球或触摸显示屏 10、二维、多普勒偏转角度采用触摸式调节，非物理旋钮操作 11、操作面板采用防水设计，可喷洒消毒 12、▲主机采用磁吸充电接口，减少因不当拔插造成损坏 13、▲TGC≥8段、LGC≥8段 14、通过扫描二维码实现图像分享，通过局域网将单帧图像或电影文件从超声系统分享到手机或平板等智能设备 15、自动检测颈动脉内中膜，提供自动测量血管内中膜厚度并相应提供分析功能 16、支持解剖M型，取样线≥3线，可360度任意旋转 17、支持低机械指数造影模式，支持双计时器，满足用户进行器官微灌注评估 18、自动膀胱测量：能根据膀胱切面自动测量相关径线，自动完成体积计算 19、支持压力弹性成像技术，提供定性的组织硬度信息，支持凸阵、线阵、腔内探头 20、弹性成像模式具有压力操作提示图标，支持逐帧图像压力大小的查看，支持应变、应变率和应变直方图的测量 21、弹性成像具备shell测量分析功能，成像图谱≥6种 22、支持穿刺针增强：应用于超声引导下的穿刺手术，动态增强超声图像中针体显示，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度 23、具备自动标准化工作流协议，可与标准化协议相结合，通过引导性的提示，辅助临床更高效、更标准的开展超声检查，检查过程中可根据协议自动标注注释、体位图、自动切换图像模式 24、具备自动肝肾比测量，基于二维灰阶图像，自动计算肾皮质和肝脏的灰阶比值进行脂肪肝变性评估，一键自动识别肝肾组织。 25、▲探头配置 凸阵探头1把，频率范围：1.2-6.0MHz 线阵探头1把，频率范围：3.0-13.0MHz | 1.主机标准配置 2.凸阵探头1把 3.线阵探头1把
合计 |  | 38