附件2: 设备主要参数及配置要求

| 序号 | 货物名称 | 主要参数及配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 影像板扫描仪 | 1、分辨率≥8P/mm，理论分辨率≥25LP/mm 2、影像位深≥12bits/pixel 3、灰阶≥16bit 4、影像板寿命≥2000次 5、影像板尺寸、有效成像面积：Size 0≥30X20mm Size 2≥40x30mm 6、使用年限≥6年 7、自带隐藏式置物盒，可存储各型号的影像板 8、自动电磁吸附扫描，智能高速。 9、配置清单：主机1、电源适配器1、USB连接线1、Size0影像板2、Size2影像板4、软件U密1、Size2保护套及保护板各1 |
| 2 | 牙科X射线机 | 1、最大功率：≤1100VA；射线焦点≦0.4mm； 2、球管电压≧65KV ±10% 3、泄漏辐射：1米处≦0.25mGy/h 4、报警功能：具有故障自动检测，故障代码显示功能。 5、拍摄模式：不低于三种拍摄模式。 6、使用期限≧10年 7、配置清单：三角底板、长脚（左、右）、椭圆立柱组件、压缩臂、组合机头、电源线、遥控器各1 |
| 3 | 牙科种植机 | 1、马达空载转速：300~40,000 rpm 2、弯手机齿轮速比（标配）：20:1，弯手机跳动幅度≦ 0.02mm。 3、采用微型马达，5.5Ncm 的电机扭矩。扭矩范围：5-80 N•cm 4、蠕动泵流量：0~110ml/min 5、彩屏≧7英寸可视化种植机图案界面，显示清晰，触摸操作可设定和保存参数。 6、适配多种转速比的机头: 16:1、20:1、27:1、1:1、1:2、1:3、1:5。 7、水量控制、程序切换、正反转切换、转速控制均可通过多功能脚踏完成。 8、植入扭矩实时显示，且记录显示植入峰值扭矩。 9、模式≧2种。 10、配置清单：主机、马达（包含马达尾线）、牙科弯手机、脚踏、电源线各1、一次性输水管4 |
| 4 | 连体式牙科治疗椅 | 1、技术参数：供气压力范围≦0.55-0.80Mpa，流量＞55L/min； 水源水压范围≦0.2-0.4Mpa，流量10L/min；输入功率：≤800VA 2、技术特点： 2.1、铸钢椅架，承重最高达≧150kg 2.2、静音电机24V，超纤皮椅面， PU脚踏板可调节 2.3、座椅升降范围≧380~780mm；靠背俯仰范围≦110~183° 2.4、LED口腔灯，光源三种模式可循环调节，照度调节范围≧10000Lux~100000Lux，色温范围：四挡可调，灯光控制模式：红外感应开关或者轻触开关控制调光。 2.5、陶瓷痰盂可180°旋转、可拆卸卫生清洁。 2.6、铸铝小推车架，升降范围≧650-850mm 2.7、不锈钢器械盘≧350mm*550mm 3、配置清单: 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 铸钢椅架，联动补偿患者座椅; 1; 套. 2; 缓起/停牙椅运行控制系统; 1; 套. 3; 三个可设置记忆椅位系统; 1; 套. 4; 24珠LED口腔灯，黄/混合光/白; 1; 套. 5; 24V恒温热水器系统; 1; 套. 6; 储水瓶供水系统; 1; 套. 7; 不锈钢手柄冷、热三用枪; 各1; 支. 8; 弹簧触摸/亚克力面板主、副控按键系统; 1; 套. 9; LED观片灯; 1; 套. 10; 可六向调节医生椅; 1; 套. 11; 可180°旋转、可拆卸卫生陶瓷痰盂; 1; 套. 12; 可调节强、弱吸铝手柄+硅胶接嘴; 1; 套. 13; 硅胶手机管; 3; 条. 14; 圆形脚踏; 1; 套. 15; 四向摇杆脚控开关; 1; 套. 16; 脚控冲、供水控制系统; 1; 套. 17; 可调节PU脚踏板; 1; 套. 18; 带滤网电磁阀; 2; 个. 19; 不锈钢器械盘（L*W: 350*550mm）; 1; 套. 20; 电动升降小推车（升降范围：650-850mm）; 1; 套. |
| 5 | 根管测量仪 | 1、输出信号电压：≦200mV 2、输出信号频率：400Hz和8kHz 3、功耗: ≦ O.5W 4、显示LCD屏≧3.8英寸 5、根尖止点报警功能，工作针接近根尖孔时会有报警声提示 6、电池：3.7V/2000mAh，可充电 7、彩色液晶屏，图像清晰，多种颜色清晰指示工作针在根管中的轨迹 8、基于DSP数字信号处理，自动校准保证测量准确度 9、锉夹、唇挂钩、测量仪探针、牙髓活力探针可高温高压消毒，避免交叉感染 10、具有辅助判断的恒流型牙髓活力测试功能。 11、配置清单：主机、测量线、测试器、电源适配器各1；测量仪探针、牙髓活力探针各2；锉夹4；唇挂钩5 |
| 6 | 负压吸引器 | 1、输入功率：≤180VA 2、吸引泵：活塞泵 3、极限负压值：≥0.09MPa（760mmHg） 4、负压调节范围：0.02MPa-极限负压值 5、抽气速率：≥20L/min 6、贮液瓶容量：2500mL/只，2只一组 8、配置清单：腹腔吸引管、吸引软导管（长度2M，7*12）、电源线、脚踏开关各1；空气过滤器、熔丝管（F2AL250V，Φ5*20）各2 |