## 设备清单
附件2
ICU设备清单
序号 | 名称 | 所属分类（急救和生命支持设备） | 数量
1 | 除颤仪 | 心脏急救治疗装置 | 1台
2 | PICCO（有创血流动力学监测） | 心脏急救治疗装置 | 1台
3 | 无创血流动力学监测 | 心脏急救治疗装置 | 1套
4 | 一氧化氮吸入装置 | 呼吸设备 | 1台
5 | 体外膈肌起搏器 | 呼吸设备辅助装置 | 1台
6 | 多频振动排痰机 | 呼吸设备辅助装置 | 1台
7 | 纤支镜1 | 呼吸设备辅助装置 | 1套
8 | 纤支镜2 | 呼吸设备辅助装置 | 1套
9 | 电动翻身床 | 急救设备辅助装置 | 10张
10 | 心电监护（全模块） | 急救设备辅助装置 | 5台
11 | 多道心电图机 | 急救设备辅助装置 | 1台
12 | 自动洗胃机 | 急救设备辅助装置 | 1台
13 | 下肢气压泵 | 急救设备辅助装置 | 2套
14 | 营养泵 | 急救设备辅助装置 | 10台
15 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统 | 急救设备辅助装置 | 1台
合计 |  |  | 38

## ICU设备询价参数
附件3
ICU设备询价参数
序号 | 名称 | 数量 | 询价参数 | 备注
1 | 除颤仪 | 1台 | 1、重量：≤4.6kg（标配，含电池）。彩色电容触摸屏≥9 英寸, 分辨率不低于1200×1020 像素，可显示≥7 通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。 2、具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天及以上人群。 3、除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。手动除颤分为同步和非同步两种方式 4、能量分 20 档及以上可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达 360J。可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J。 5、体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 6、电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 7、AED 除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8 小时。 8、开机到可正常使用时间≤2s，符合临床使用。除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。从开始 AED 分析到放电准备就绪≤10s。除颤充电迅速，充电至 200J≤4s。 9、支持病人接触状态和阻抗值实时显示。支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。 10、配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。 11、抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。 12、通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥27 种。支持 ST/QT 实时分析。 13、提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿。 14、可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR 提示和参数报警限。 15、支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。支持通过中央站远程修改病人信息和系统时间同步。 16、最多可配 2 块外置智能锂电池，其中单电池可支持连续监护≥6 小时，200J除颤≥300 次。 17、具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光 3 种方式进行报警。 18、防水防尘等级≥IP55，支持≥1.5米抗跌落。 19、配置 110mm 记录纸记录仪，可同时打印不少于 6 通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于 30s；支持连续波形记录。可存储不少于120 小时连续 ECG 波形，数据可导出至电脑查看。 20、关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。 21、配置：除颤监护仪主机1台、体外电极板1对、导电膏1支、三芯国际电 源线1根。
2 | PICCO（有创血流动力学监测） | 1台 | 1、模块化设计，热插拔支持PICCO参数的监测，无需单独的电源，插入监护仪即可使用。 2、采用微创连续监测技术，通过中心静脉导管及大动脉导管进行监测。 3、监测参数至少应包括：连续心输出量CCO,每搏量SV。全心舒张末期容积GEDV，胸腔内血容量ITBV。 每搏量变异SVV,脉压变异PPV。 心功指数CPI,肺血管通透性指数PVPI，血管外肺水EVLW。 全心射血分数GEF，左室收缩力指数 dPmx。 4、配置：PICCO模块1个、压力监测传输线1根、CO监测传输线1根。
3 | 无创血流动力学监测 | 1套 | 1、胸阻抗测量 1.2恒流源频率：40kHz, 误差±0.3%。 1.3恒流源电流：Ipp：6mA，误差±10%。 1.4恒流源输出阻抗：≥50kΩ。 1.5输入阻抗：≥140kΩ。 2、心电测量 2.1放大器增益：1000倍，误差±2.5%。 2.2带宽：至少为0.5Hz~35Hz。 2.3噪声：≤80μVpp。 2.4共模抑制比：≥100dB。 2.5心率测量范围：30bpm~160bpm，误差：±2bpm。 2.6心音传感器的电缆芯线与传感器外壳之间应能承受不低于4000Vpp电介质强度试验。 2.7心音测量噪声：≤2mVpp。 3、功能指标 3.1在同一窗口至少分别显示ICG、dZ/dt、ECG、PCG四种曲线及至少12个血流动力学及心功能评价参数。 3.2具有分析功能，且分析功能窗口至少具有三个区域：心功能监测参数显示区，检测数据信号回放区域，波形分析区。 3.3波形显示区域可以单独显示ICG、dZ/dt、ECG、PCG也可以同时显示所有信号。 3.4检测数据信号回放区域可以同时显示胸阻抗变化波形，胸阻抗变化微分波形，心电信号波形和心音信号波形。 3.5至少具有胸阻抗信号、心电信号组合显示、分析、诊断和趋势判断功能。 3.6在分析功能下，可检测心功能指标、心电图指标和心音分析指标。 3.7可按病人ID、病人姓名、医生姓名、检测日期和时间段多方式查询及管理功能。 4、检测参数 4.1心功能指标：基础功能指标至少包括HR（心率）、BP（血压）。 4.2心功能指标：心脏泵功能指标至少包括SV(每搏出量)、SI（心博指数）、CO（每分输出量）、CI（心排指数）、EF（射血分数）、AMPC（最大射血速率）、Vpe（左室有效泵力）、VpeI（左室有效泵力指数）。 4.3心功能指标：心脏收缩功能指标至少包括PEP(射血前期)、LVET（射血期）、STR（收缩时间比）、HI（心脏收缩功能指数）、QC（左室功能指数）、QX（电、机械收缩时间）、VI（速度指数）。 4.4心功能指标：心脏舒张功能指标至少包括AMPA（舒张功能指数）、AMPO（舒张功能指数、O/C（舒张功能指数）、A/C（舒张功能指数）。 4.5心功能指标：心脏负荷功能指标至少包括AC（主动脉顺应性）、ZO（基础阻抗）。 4.6心功能指标：心脏做功功能指标至少包括CW(心脏每分做功)、SW（心脏每博做功）、CWI（心脏每分做功指数）、SWI（心脏每博做功指数）。 4.7心功能指标：心电图指标至少包括HR、P Width、T Width、QRS Width、RR Interval、PR Interval。 4.8心功能指标：心脏储备指标至少包括S1/S2、D/S、S1 width、S2 width。 5、配置清单： 5.1心功能无创检测分析仪主机：1台 5.2心功能无创检测分析仪软件：1套 5.3心电导联线：1根 5.4阻抗导联线：1根 5.5心音传感器：1个 5.6连接线：1套
4 | 一氧化氮吸入装置 | 1台 | 1、适用范围：可与呼吸设备连接使用，辅助治疗肺动脉高压 2、治疗用一氧化氮（NO）气体来源：空气为气源，即时获取，无需储气钢瓶和反应体 3、一氧化氮气体生成方式：脉冲电弧放电或钢瓶供气 4、产品重量（含电池、NO/NO2传感器、过滤器）：≤7.6kg 5、设备使用寿命≥8年 6、过滤器、气体钢瓶或化学反应体支持最长工作时间≥1000小时 7、内置电池，工作时间≥120分钟，电池使用寿命≥3年 8、配备传感器：同步流量传感器、电化学NO/NO2浓度传感器 9、主机接口：1个RJ45接口、1个USB接口 10、一氧化氮气体浓度输出范围：0ppm~80ppm，步长1ppm 11、一氧化氮气体浓度监测范围：0ppm~100ppm，分辨率0.1ppm 12、一氧化氮气体报警：上限设定范围：64ppm～96ppm，下限设定范围：0ppm～64ppm 13、二氧化氮气体浓度监测范围：0ppm~50ppm，分辨率0.1ppm 14、二氧化氮气体报警上限设定范围：2ppm 15、采用超声氧浓度传感器监测FiO2,无需定期更换 16、主显示界面至少包含：NO、NO2和O2实时监测浓度、NO浓度波形、治疗浓度设置，与有创呼吸机、无创呼吸机、麻醉呼吸机、连接示意图，已治疗时 17、过滤器和NO/NO2传感器使用寿命在主界面实时显示 18、自动排水功能：积水杯内置自动排水系统，设备配有1L容量储水杯，每3小时自动抽取积水杯内积水到大储水杯 19、主屏幕显示≥12英寸 20、屏幕至少支持全触摸和飞梭旋钮两种操作方式 21、治疗过程中至少支持锁屏，亮度调节，静音 22、配置：主机（1台），台车（1个），同步流量传感器（1个），混合器（2套）
5 | 体外膈肌起搏器 | 1台 | 1、触摸屏操作，所有调节均可通过触控按压操作实现； 2、双通道输出，每通道分左右，可单独调节； 3、脉冲宽度：200μs，输出波形无调制，允差为±10%； 4、脉冲频率：30Hz、35Hz、40Hz、45Hz和50Hz可设定，允差为±10%；其对应的周期分别为1/30s、1/35s、1/40s、1/45s、1/50s、允差为±10%； 5、刺激强度：至少分30档可调，步距增量为1，每档位脉冲幅度增量≤1.0V； 6、刺激次数：5～15次/分钟可调，步距增量为1，对应周期分别为12s/次，6s/次，4s/次，允差为±10%； 7、具有指导患者或其他操作人员进行贴片的功能； 8、开机时有蜂鸣器提醒功能，正常输出时具有LED闪光指示的功能； 9、内置电池，并配置有电量提示功能； 10、配置：主机一台、电源适配器一套、导线两条。
6 | 多频振动排痰机 | 1台 | 1、正常工作条件： 1.1环境温度：5℃～40℃； 1.2相对湿度：30%～85%； 1.3大气压力：860hPa～1060hPa； 1.4电源要求：AC220V±10%， 50Hz±2%； 2、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动； 3、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过飞梭按键的旋转按压实现； 4、独立双通道，可同时成人、儿童使用； 5、24V安全电压和伺服系统电路设计，使设定振动频率与动力头实际输出振动频率保持一致，无功率衰减，动力补偿能力≥3Hz； 6、传动动力头振动幅度≤7mm； 7、传动轴：长度1.6m～2m，采用带双层橡胶绝缘保护层的不锈钢制作； 8、治疗叩击头尺寸：成人型不少于6种，儿童型不少于5种； 9、传动动力头：成人型动力头直径尺寸≤90mm，儿童型动力头直径尺寸≤47mm； 10、操作过程中叩击头手柄相对传动软轴可360°自由转动，不受任何体位限制要求； 11、工作模式：手动模式及四种自动模式； 12、时间设置：手动模式1～60min，步距为1min，误差±10%，自动模式5、10、15、20min，误差为±10%； 13、振动频率：成人10～60Hz，儿童10～30Hz，步距1Hz，误差为±20%。 14、配置：柜式一体机、治疗成人叩击头6个、治疗儿童叩击头4个、电源线1根
7 | 纤支镜1 | 1套 | 1、适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。 2、内镜镜头采用防污涂层处理，具备抗痰液、抗血液黏附模糊性能，在临床使用中可有效减少分泌物附着，持续保持清晰视野。 3、软镜插入管外径5.0-5.2mm，工作管道内径2.8mm-3.0mm。 4、最小头端部外径4.8-5.0mm,插入部有效长度600-610mm。 5、视场角≥120°。 6、景深：2-150mm 7、插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥210°，向下弯曲≥130°。 8、旋转性能：具备旋转定位标识且左/右旋转角度均不小于 120°。 9、操作部功能按钮≥3个。 10、搭配图像处理器使用时，功能按钮都可以实现功能自定义，包括实现窄带成像、电子放大、拍照录像至少12种图像处理功能。 11、吸引量：使用 70Kpa 的吸引压强，吸引量960-1000mL/min。 12、分辨力：中心分辨力≥23lp/mm。 13、照度不小于 3000lx。 14、内窥镜转接线与内窥镜操作部手柄分体式设计，可一键拆卸。 15、支持无线传输功能。 16、LED灯位于先端部前端。 17、内窥镜图像处理器 17.1产品注册显示屏尺寸≥15.6英寸，触摸式高清液晶屏。 17.2显示器分辨率≥1920*1080。 17.3内置的图像保存和视频录制功能，支持图像查看、视频回放。 17.4最高可支持图片、录像文件分辨率≥2880*1620。 17.5具有≥4种图像画面形状选择功能。 17.6具备6个USB输入接口，兼容无线键鼠、脚踏开关、存储器附件的接入并能正常使用。 17.7配置64-128GB USB存储器，并支持常规外置USB存储器接入。 17.8数据导出：通过 USB 接口可将录像视频、病例图像、报告导出到外接 USB 存储器。 17.9数据导出格式：图片（JPG、BMP），视频（AVI），报告文件（PDF）。 17.10文件管理：建立病人后自动生成文件夹，以患者的姓名设置文件名称 17.11病例管理系统：支持病历管理功能，可查看、编辑、保存、预览、打印病历报告以及病历报告检索。 17.12支持 DICOM 标准协议，通过网络可传输病历数据。 17.13多科室模式，支持呼吸科、五官科、消化科、泌尿科、胸外科可选，每个科室支持≥3种报告模板。 17.14电子放大：1—4级可调。 17.15图像增益（AGC）：-15~15可调。 17.16对比度：-15~15可调。 17.17色调调节：能对“红色”、“绿色”、“蓝色”、饱和度色调进行调节， -15~15可调。 17.18测光模式：可选平均、峰值、自动。 17.19轮廓增强：-15~15可调。 17.20构造增强：0-4级可调。 17.21血液强化（IHb）：0-4级可调。 17.22具有暗区增亮功能，0-4级可调。 17.23具有窄带成像功能，共有5个模式可选，分别为模式1、模式2、模式3、自定义模式和关闭模式。 17.24具有同屏双显功能： 17.24.1具备两路内窥镜连接接口，可以支持同时接入2条内窥镜，并在同一系统中输出两条镜对应的镜下画面，同时在图像处理器本身自带屏幕中显； 17.24.2支持在同一屏幕上同时显示白光模式和窄带模式的内镜图像； 17.24.3支持同时显示冻结（静态）和活动（动态）的内镜图像。 17.24.4自定义按键功能：可对内窥镜手柄按键进行自定义功能设置。 17.24.5具有DVI、SDI两种高清信号输出方式，输出接口各2个，共4路输出，可通过转接头兼容其他常规信号接口接入。 17.24.6DVI视频输出接口输出视频分辨率≥3840*2160。 17.24.7SDI视频输出接口输出视频分辨率≥1920*1080。 17.25用户访问控制： 17.25.1普通账号：可以管理患者的临床数据，包括查看、编辑及导出患者临床数据； 17.25.2管理员账号：含普通账号的所有权限并可对普通帐号进行管理。 17.26电池供电：具有内置可充电电池,充满电的内部电源可连续工作时间≥3h。 交流电供电：可通过接入DC适配器连接交流电使用，可通过适配器实现24小时连续工作。 18、配置清单 18.1 电子支气管软镜1:1套 18.2 内窥镜图像处理器：1台 18.3 测漏器、洗消附件、吸引附件1套。
8 | 纤支镜2 | 1套 | 1、适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。 2、内镜镜头采用防污涂层处理，具备抗痰液、抗血液黏附模糊性能，在临床使用中可有效减少分泌物附着，持续保持清晰视野。 3、软镜插入管外径4.7-4.9mm，工作管道内径2.6-2.8mm。 4、最小头端部外径4.6-4.8mm,插入部有效长度600mm-610mm。 5、视场角≥120°。 6、景深：2-150mm。 7、插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥210°，向下弯曲≥130°。 8、旋转性能：具备旋转定位标识且左/右旋转角度均不小于 120°。 9、操作部功能按钮≥3个。 10、搭配图像处理器使用时，功能按钮都可以实现功能自定义，包括实现窄带成像、电子放大、拍照录像至少12种图像处理功能； 11、吸引量：使用 70Kpa 的吸引压强，吸引量800-860mL/min； 12、分辨力：中心分辨力≥23lp/mm。 13、照度不小于 3000lx。 14、内窥镜转接线与内窥镜操作部手柄分体式设计，可一键拆卸。 15、支持无线传输功能。 16、LED灯位于先端部前端。 17、内窥镜图像处理器 17.1产品注册显示屏尺寸≥15.6英寸，TFT-LCD触摸式高清液晶屏。 17.2显示器分辨率≥1920*1080。 17.3内置的图像保存和视频录制功能，支持图像查看、视频回放。 17.4最高可支持图片、录像文件分辨率≥2880*1620。 17.5具有≥4种图像画面形状选择功能。 17.6具备6个USB输入接口，兼容无线键鼠、脚踏开关、存储器附件的接入并能正常使用。 17.7配置64-128GB USB存储器，并支持常规外置USB存储器接入。 17.8数据导出：通过 USB 接口可将录像视频、病例图像、报告导出到外接 USB 存储器。 17.9数据导出格式：图片（JPG、BMP），视频（AVI），报告文件（PDF）。 17.10文件管理：建立病人后自动生成文件夹，以患者的姓名设置文件名称。 17.11病例管理系统：支持病历管理功能，可查看、编辑、保存、预览、打印病历报告以及病历报告检索。 17.12支持 DICOM 标准协议，通过网络可传输病历数据。 17.13多科室模式，支持呼吸科、五官科、消化科、泌尿科、胸外科可选，每个科室支持≥3种报告模板。 17.14电子放大：1—4级可调。 17.15图像增益（AGC）：-15~15可调。 17.16对比度：-15~15可调。 17.17色调调节：能对“红色”、“绿色”、“蓝色”、饱和度色调进行调节， -15~15可调。 17.18测光模式：可选平均、峰值、自动。 17.19轮廓增强：-15~15可调。 17.20构造增强：0-4级可调。 17.21血液强化（IHb）：0-4级可调。 17.22具有暗区增亮功能，0-4级可调。 17.23具有窄带成像功能，共有5个模式可选，分别为模式1、模式2、模式3、自定义模式和关闭模式。 17.24具有同屏双显功能： 17.24.1具备两路内窥镜连接接口，可以支持同时接入2条内窥镜，并在同一系统中输出两条镜对应的镜下画面，同时在图像处理器本身自带屏幕中显； 17.24.2支持在同一屏幕上同时显示白光模式和窄带模式的内镜图像； 17.24.3支持同时显示冻结（静态）和活动（动态）的内镜图像。 17.24.4自定义按键功能：可对内窥镜手柄按键进行自定义功能设置。 17.24.5具有DVI、SDI两种高清信号输出方式，输出接口各2个，共4路输出，可通过转接头兼容其他常规信号接口接入。 17.24.6DVI视频输出接口输出视频分辨率≥3840*2160。 17.24.7SDI视频输出接口输出视频分辨率≥1920*1080。 17.25用户访问控制： 17.25.1普通账号：可以管理患者的临床数据，包括查看、编辑及导出患者临床数据； 18、配置清单 18.1 电子支气管软镜2:1套 18.2 内窥镜图像处理器：1台 18.3 测漏器、洗消附件、吸引附件1套。
8
9 | 电动翻身床 | 10张 | 1、规格：长2190mm（±20mm），宽990mm（±20mm），高490-750mm（±20mm）； 2、背部倾斜度≥70°，腿部倾斜度≥30°，整床整体前倾和后倾≥13°，床板左右侧翻≥45°，静态负载≥450kg； 3、床板共≥12块组合而成，四行三纵结构，床板厚度≥2.5mm，采用高性能铝合金材料，左右床板分身向外侧翻的同时背部可以升起≥30°，左右侧翻角度≥45°； 4、背部床板采用自延位减压功能，使床板上升时自动向后延位； 5、电机，内置安全螺母，电机最大推力≥6000N，电机噪音≤50db，通过≥IPX6防水等级测试，电箱具有电子超载保护、过电压保护、自动断电保护装置； 6、带一键式垂头仰卧功能、一键式心脏椅体位功能、一键背膝联动功能、一键整床头低脚高位功能； 7、配手持式护士总控器，护士总控器含液晶电子各体位实时角度显示，带有操作指示灯、锁定指示灯、市电指示灯、充电指示灯； 8、床体金属表面喷涂为电泳底漆+静电粉末双重涂层技术，工序不少于30项，金属管材内壁及表面电泳上一层环氧树脂底漆，电泳附着力和喷涂附着力均不低于0级； 9、配置≥5寸中控双面脚轮，脚轮骨架采用铝合金压铸成型，内置自润滑轴承； 10、床框采用≥25×50×1.5mm矩型钢管，底座采用工程塑料吸塑一体成型，床板与床板之间的运动连接铁件采用厚度≥3mm 的U型卡铁，三面焊接； 11、护栏采用PE材料一次吹塑成形，为四片全包围式护栏，单片长度≥940mm，宽度≥400mm，厚度≥35mm，重量≥2300g，护栏开关主结构件为压铸铝合金构件，最大宽度≥90mm，最大厚度≥4.5mm，护栏旋转力臂采用压铸铝合金构件，最大宽度≥100mm，最大厚度≥16mm，护栏安装挂板采用长度≥300mm，厚度≥2.5mm的钢板冲压成型，护栏与护栏之间、护栏与床头板、床尾板之间间隙均≤60mm. 12、配置清单 12.1床体1：张 12.2电机：6个 12.3手持护士总控器：1个 12.4侧护栏控制器：4个 12.5护栏：4片 12.6中控脚轮：4个 12.7床头尾板：1套 12.8床垫：1张 12.9输液杆：1根
10 | 心电监护（全模块） | 5台 | 一、设备结构 1、模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个，并可外接8槽位辅助插件箱。 2、≥13英寸彩色电容触摸屏，支持多点触摸操作，高分辨率不低于1920 x 1080像素，不低于10通道显示，显示屏亮度根据环境光强度自动调节。 3、监护仪的进液防护程度不低于IP22。 4、支持升级内置锂电池，供电时间≥8小时。 5、配置≥4个USB接口，至少支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪USB设备。 6、监护仪配转运监护模块，可直接对接监护仪，将转运的监护信息直接导入至监护仪。 二、监测参数 1、基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。 2、支持3/5导心电监测，支持升级6/12导心电测量，并在监护仪上完成12导同步心电图分析。 3、支持房颤心律失常分析功能，支持不少于29种实时心律失常分析。 4、监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。 5、提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护。 6、无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式。 7、无创血压成人测量范围：25-290mmHg（收缩压），10-250mmHg（舒张压），15-260mmHg（平均压）。 8、主机支持袖带血压测量，典型测量时间≤20秒。 9、支持连续无创血压测量，可以实现无创血压的每搏监测。 10、血氧监测提供灌注指数（PI）的监测。 11、支持单通道和双通道血氧监测，呼吸率可来源于SpO2。 12、支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测。 三、系统功能 1、具备≥2400小时趋势图表、≥1200组NIBP测量、≥1000个报警事件、≥400条呼吸氧合事件的存储及查询。 2、工作模式至少提供：监护模式、待机模式、插管模式，夜间模式、演示模式。 3、具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。 4、提供升级24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常的统计结果，并能够查看细节。 5、具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能。 6、支持升级早期预警评分功能，并提供用户自定义评分协议的能力。 7、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。 8、大字体界面支持至少6个参数的设置和显示。 9、配置清单 9.1监测CVP、动脉压模块1套 9.2指脉氧1套 9.3导联线1套 9.4血压监测袖带及连接管1套
11 | 多道心电图机 | 1台 | 1、导联：标准12导联，同步采集、显示、记录12导联； 2、输入电路：浮地输入方式，具备抗除颤效应防护电路； 3、输入阻抗：≥2.5MΩ（10Hz）； 4、电极直流电流：≤0.1μA； 5、噪声电平：＜15μVp-p； 6、耐极化电压：≥±620mV； 7、共模抑制比：≥120dB； 8、患者漏电流：＜10μA； 9、灵 敏 阈：≤20μVp-p； 10、采 样 率：≥32000Hz（同步采集）； 11、定标电压：1mV±5％； 12、道间干扰：≤0.5mm； 13、增益：自动，2.5，5，10，20，40 (mm/mV)； 14、滤波器：自适应漂移滤波器，交流滤波50Hz/60Hz，肌电滤波器25Hz / 45Hz； 15、记录格式： 2x6CH+R,2x6CH+3R,1×9CH,1×12CH； 16、≥7英寸彩色液晶触摸屏，屏幕亮度可调，支持中文拼音、五笔、手写输 入法； 17、带便携式提手，文件存储≥800例； 18、至少具有手动、自动、存储、节律、网络五种工作模式； 19、至少具有波形冻结功能，可存储最长300秒的心电波形； 20、内置高容量可充电锂电池, 电池容量≥4400mAh 21、支持接入院方HIS系统，下载HIS系统的预约信息，并同步显示HIS系统心电图诊断信息； 22、支持新生儿心电图功能，年龄可按天、月、岁方式输入。
12 | 自动洗胃机 | 1台 | 一、产品要求 1、无油膜式泵。 2、自动压力反馈控制系统。 3、强力换向防堵结构。 4、压力液量双安全保护。 5、进出胃液量平衡控制功能。 6、进出胃动态数字压力显示。 7、预置进出胃压力设置。 二、技术参数 1、洗胃压力：47kPa-55kPa 2、出胃液量：≤450ml/次 3、进胃液量：≤350ml/次 4、液量平衡：≤250ml/次 5、压力设置状态（调压）: 47kPa-60 kPa 6、噪声：≤60dB(A) 7、输入功率：≤80W 8、电源：AC220V 50Hz 三、配置清单 1、主机：1台 2、一次性吸引管不少于3包 3、一次性胃管不少于3根 4、防尘堵不少于4个 5、电源线不少于1根 6、保险管不少于2个
13 | 下肢气压泵 | 2套 | 1、工作环境： 1.1环境温度5℃～40℃； 1.2相对湿度≤80%； 1.3大气压范围860hPa～1060hPa； 1.4电源AC 220V±22V 50Hz±1Hz； 1.5预热时间2min； 1.6输入功率150VA； 2、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过一个键的旋转按压实现； 3、台式机设计； 4、设备可连续工作8小时及以上； 5、工作噪声：设备正常工作时噪声应≤65dB(A)； 6、治疗时间：1～99min可调，调节步长为1min，定时误差≤±2%，最大≤±1min； 7、空气波+生物波“两功合一”； 8、配置4腔充气，可选配转接口扩展为8腔； 9、空气波充气模式：至少5种充气模式； 10、空气波压力范围：5kPa～25kPa可调，调节步长1kPa； 11、配备紧急按钮，可随时中止治疗程序； 12、空气波至少具有四重泄压功能； 13、电疗输出频率0～900Hz，误差为±10%，1～99级，无纲常数调节； 14、电疗输出波形至少包含：无序波、菱形波、矩形波和钟形波共4种； 15、电疗治疗处方：脑梗塞模式、脑出血模式、脑外伤模式、小儿脑瘫模式共4种； 16、电疗最大输出幅度有效值≤25V； 17、电疗输出强度：1～99级，无纲常数调节； 18、电疗比率：1～99级，无纲常数调节； 19、电疗脉冲宽度：0.15～100ms； 20、配置清单 20.1主机1台 20.2上肢套1个 20.3下肢套2个
14 | 营养泵 | 10台 | 1.挤压方式：盘式蠕动挤压式，蠕动轮为可拆卸设计。 2.全透明泵门设计。 3.内置把手设计，固定夹可调向，支持水平和垂直固定。 4. 喂养速度范围：≥1-600ml/h，冲洗速度：≥1-600ml/h 5.喂养精度：≤±5% 6.排气速度：≥1000ml/h。 7. KTO速度：1-10ml/h。 8.具有连续喂养模式和间歇喂养模式。 9. 具有间歇防堵管功能。 10. 具有反抽功能。反抽速度1-800ml/h。 11. 适用符合标准的各品牌营养管。 12.≥3.5英寸触摸屏操作界面，具有锁屏功能。可自动和手动两种方式锁屏。 13.防水防尘等级：≥IP34 14.支持电池快充。关机条件下，充电时间≤4h。 15.自带加温器，可通过触摸屏调节加温范围：≥32-45℃。 16.屏幕亮度≥8级可调，报警灯光亮度≥8级可调，报警音量≥5级可调。 17.报警信息至少包含：遗忘操作、泵门打开、喂养完成、喂养异常、加温器超温、加温器欠温、加温器未安装、无电池、无外部电源、电池电量低、电池耗尽，即将关机、待机结束、营养液泄漏、充电故障。 18.续航时间：可连续使用不少于8h。 19.≤重量：1.2kg（含电池） 20.可储存不少于2000条历史记录， 支持通过无线或有线联网，与输注中央站连接，支持连接护士呼叫器。
15 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统 | 1台 | 一、主要技术规格及系统要求： （一）高档彩色多普勒超声诊断仪： 1、彩色监视器：≥15英寸高分辨率彩色LED显示器 2、主机重量（含电池）：≤5kg 3、电池的续航时间（实时扫查下）：≥70分钟 4、操作键盘：物理键盘，机械式轨迹球控制 5、配置放置便携机的专用台车，带储物盒功能 6、M模式 7、脉冲波多普勒，连续波多普勒 8、实时血流三同步 9、血流的自动频谱包络分析测量 10、频率复合技术，根据深度自适应调整发射频率，并进行复合。 11、多取样门脉冲多普勒技术：可同时取样不少于2个PW取样门，并能实时显示多个取样门的频谱图像。 12、自动多普勒血管追踪技术：能自动寻找血管并把彩色取样框和PW的取样门定位到血管上。自动调节彩色框偏转、彩色框位置、PW取样门位置、PW取样线偏转。 13、智能一键图像优化技术：能优化B模式、彩色模式、频谱模式的图像。 （二）云端互联功能： 1、主机自带网络，可支持实时远程超声会诊。 2、具有知识库，支持一键引用诊断知识库模板所见和提示的术语结论到报告中。 3、支持手机扫描二维码调阅观察原始图像信息，至少支持导出，分析，测量， 编辑功能。 二、技术参数及要求： （一）系统通用功能： 1、主机探头接口：≥2个，非扩展接口。 2、有效探头接口可扩展不少于3个 （二）二维图像主要参数： 1、可选探头群工作频率范围（1.0-15.0MHz） 2、探头配置： 2.1腹部凸阵探头频率1.0-5.0MHz 2.2线阵探头频率4.0-15.0MHz 2.3相控阵探头频率1.0-4.0MHz 2.4数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变速，A/D≥14 BIT 2.5电影回放：灰阶图像回放≥16000幅； 2.6增益调节：TGC分段≥8 2.7谐波：所选探头均支持脉冲反相谐波 2.8扫描深度≥30cm 3、频谱多普勒成像技术参数： 3.1支持方式至少包括：PWD、CWD、HPRF 3.2最大测量速度：PWD：血流速度最大不低于8.5 m/s 3.3 CWD：血流速度最大不低于35 m/s 3.4最低测量速度：≤3 mm/s（非噪声信号） 3.5显示方式至少包括：B、 B/PWD、B/CW、B/HPRF,、B/M、B/B、B/CFI/D 3.6电影回放：≥400秒，Doppler及M型电影回放时可以测量和计算 3.7零位移动：≥8级 3.8取样宽度及位置范围：宽度 1–30mm； 4、彩色多普勒成像技术参数： 4.1显示方式：能量显示、速度显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示 4.2偏转角：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°~+30° 4.3显示控制：零位移动≥8级可调，黑白与彩色比较双实时彩色对比 4.4彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）及方向性能量图

## 报价表
ICU设备报价表（参考）
序号 | 名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 备注
1 | 除颤仪 | 1台
2 | PICCO（有创血流动力学监测） | 1台
3 | 无创血流动力学监测 | 1套
4 | 一氧化氮吸入装置 | 1台
5 | 体外膈肌起搏器 | 1台
6 | 多频振动排痰机 | 1台
7 | 纤支镜1 | 1套
8 | 纤支镜2 | 1套
9 | 电动翻身床 | 10张
10 | 心电监护（全模块） | 5台
11 | 多道心电图机 | 1台
12 | 自动洗胃机 | 1台
13 | 下肢气压泵 | 2套
14 | 营养泵 | 10台
15 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统 | 1台
合计 |  | 38
公司名称： 联系人及电话： 日期：