附件1

购置“两专科一中心”医用设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式平板C型臂X射线机 | 1台 | 93 |

附件2

移动式平板C形臂X射线机技术参数

- 一、整机功能要求

★1.1采用≥30cmx30cm动态平板探测器，工作站为分体式，C臂主机上方设置独立WIFI设备，图像无线传输至工作站，主机和工作站没有线缆连接。

1.2.分体式工作站：采用2台≥19英寸医用显示器，实时图像处理平台，多分辨率分析图像增强处理技术，不同部位不同图像处理。

1.3.C臂主机上方设置专用无线路由器与动态平板探测器和分体式工作站连接，提供Dicom3.0国际标准接口，方便联入PACS系统，进行传输、打印。

1.4.高频高压发生器，实现高频率脉冲透视，减少剂量。

1.5.C臂主机操作系统采用嵌入式人体图型化液晶触摸屏控制界面，智能控制剂量。

1.6.根据临床预设多部位、多体位、多体型的成人、儿童等人体特征透视参数。

1.7.具备多重自动保护及故障代码提示功能。

1.8.双向定位，球管和平板探测器分别搭载二套红光定位灯。

1.9.具备遥控器：功能为参数控制器，调整透视模式，调整透视剂量等等，提供检验报告证明。

1.10.C臂主机和工作站台车同时具备紧急控制按钮，保证使用安全，可插拔密纹滤线栅，提供彩页证明。

1.11.C臂主机上方集成专用路由器，同时具备曝光提示灯光设计，通过灯光提示可随时观察设备状态。

1.12具备X射线锁（含钥匙），可以关闭和打开X射线锁，关闭X射线锁防止误曝光，保证使用安全，提供实物图片证明。

- 二、技术指标要求高压发生器及X射线管组件

2.1主逆变频率：≥100kHz ，双焦点：小焦≥0.5mm²，大焦≥1.2mm，最大输出功率（摄影）：≤5.0kW最大摄影电流：≥100mA。

2.2输出电压：40kV～120kV

2.3脉冲透视最大电流：≥30mA，脉冲透视最小电流：≤0.3mA，摄影最大mAs：≥260mAs，提供检验报告证明。

2.4连续透视电流：0.3～4mA

- 2.5动态平板探测器：

2.5.1探测器类型：非晶硅动态平板探测器或者CMOS平板探测器

2.5.2闪烁体类型：碘化铯

★2.5.3探测器尺寸：≥30cmx30cm

2.5.4采集矩阵：≥1524x1524

2.5.5 A/D位数：≥16

2.5.6像素尺寸：≤205微米

2.5.7极限空间分辨率：≥2.5LP/mm

- 2.5.8限束器

2.5.9激光定位灯：具备

2.5.10电动限束器：具备

- 三、机架参数:

3.1 C形臂滑转：≥135°

3.2 C形臂的旋转：≥±180°

3.3 C形臂垂直方向范围：≥400mm

3.4 C形臂水平方向范围：≥200mm

3.5 C形臂水平摆动：≥±15°

3.6焦屏距：≥1000mm

3.7 C形臂的弧深度：≥660mm

3.8 C形臂的开口距离：≥800mm

3.9 整机制动力：≥200N

3.10 整机启动力：≤150N

3.11随遇平衡：C形臂在360°空间滑动具备随遇平衡

- 四、无线传输图像处理工作站参数要求

4.1工作站软件及功能：图像无线传输C形臂工作站软件，工作站与主机通过WIFI无线图像传输设计，无网线设计，运动方便。

4.2软件功能：登记、采集、查询、修改、裁剪、标记、垂直镜像、水平镜像、实时任意角度旋转、实时图像缩放、实时图像增强处理、窗宽窗位、图像全选、单窗、多窗、移动、负像、测量、报表、保存、预览、胶片。

- 4.3工作站显示器：工作站配置2台医用液晶显示器，尺寸：≥19"， 分辨率：≥1280x1024，亮度：≥250cd/㎡。

★五、基本配置要求

5.1 C形臂主机

5.2高频高压X射线发生器和高频逆变电源1套

5.3平板探测器≥30cmx30cm

5.4激光一字定位器

5.5无线WIFI传输数字采集处理工作站

5.6 2 台 ≥19 英寸医用液晶显示器

5.7X射线锁（含钥匙）

5.8电动可调式限束器

5.9遥控器

5.10嵌入式人体图形化彩色液晶触摸屏的主机操作系统	1套

附件3

参加本次市场调研前的信用记录未列入失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，无政府采购严重违法失信等行为的承诺函

威远县紧密型县域医共体管理委员会：

我公司                                  （公司名称）参加威远县紧密型县域医共体管理委员会关于县中医医院“两专科一中心”购置医用设备控制价的调研活动，现承诺我公司在参加本次市场调研前的信用记录未列入失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，无政府采购严重违法失信等行为。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供 应 商 名 称（加盖公章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

日    期：    年    月    日

附件4

承  诺  函

威远县紧密型县域医共体管理委员会：

我单位作为参加本次项目询价的供应商，现郑重承诺：

- 具有独立承担民事责任的能力； 
    （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （五）参加询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- （六）我公司法定代表人、控股股东或实际控制人与贵单位高管人员及使用需求部门、采购部门关键岗位人员无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

本公司保证以上信息真实无误。如作虚假承诺，贵单位有权取消我方资格或解除合同，我方愿承担由此引发的一切法律责任。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

日      期：     年     月     日