附件1

购置治未病中心医用设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万元） | 预算合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四诊仪 | 1台 | 16.6 | 16.6 |
| 2 | 经络检测仪 | 1台 | 10.5 | 10.5 |
| 3 | 重复经颅磁刺激仪 | 1台 | 14 | 14 |
| 4 | 火龙罐 | 2套 | 0.4 | 0.8 |
| 5 | 杵针 | 4套 | 0.03 | 0.12 |
| 6 | 灸盒 | 3个 | 0.003 | 0.009 |
| 7 | 治疗床 | 3张 | 0.042 | 0.126 |
| 合计 |  | 15 |  | 42.155 |

附件2

购置治未病中心医用设备参数汇总表

（一）四诊仪主要参数：

1.具备舌象、面象、脉象、问诊等采集分析功能，使用年限不低于十年，出具报告无需连接外网。

2.设备由台车一体化组成，台车内含安全隔离电源。

3.舌面采集系统配备单反相机，具有单独可拆卸的隔离保护装置，保护装置拆卸设备方可正常使用。

4.光源模块显色指数≥90，图像采集相机像素≥1500万，正常工作时拍摄光源全部点亮。

5.舌象、面象采集窗口光源照度值允差范围:3000LX±10%;色温范围在4500k-6500k之间。采集箱带有上下移动的唾液接盘及下颚托，可以拆卸消毒。

6.相机拍摄标准≥24色色卡，拍摄后文件中对应的LAB值，与标准的LAB值进行比较，其误差应≤10；

7.设备具备分析舌象特征功能，舌象分析方向≥4个，需包含舌色分析结果、舌苔苔色分析、舌苔苔质分析、舌象舌形分析；8.设备具备分析面象特征，面色分析方向≥4个;需包含:面部面色分析、面部光泽分析、面部唇色分析，面部整体面色分析结果≥11种，面部局部特征分析结果≥2种,面部光泽分析结果≥3种,面部唇色分析结果≥3种；

9.脉象传感器为纯电机驱动的机械加压装置，非气动加压，避免气管破损漏气导致测量不准，并且可进行方框十字卡扣定位校正；

10.脉象采集电机加压传感器具有过载保护，可承受≥4.8kg过载，灵敏度≥2.2mv/g；

11.设备不光能够进行九种体质辨识，也能够结合舌、面、脉、问等四诊信息自动识别出≥12种体质辨识结果，至少包含平和、寒、气虚、气滞、热、湿热、痰湿、血虚、血瘀、阳虚、阴虚、特禀质等；

12.须根据中医舌象、面象、脉象及问诊等客观四诊化信息，自动识别出不低于25种中医脏腑辨证分型；

13.舌、面信息采集时，图像采集镜头可根据舌、面采集项目改变自动调整拍摄角度，可调角度10°—30°之间；

14.软件具备不低于4套单独的女性健康状态测评模块，至少包含备孕、孕期、产后、围绝经期；

15.儿童体质辨识模块内须具备不低于2套体质辨识量表。能够根据填写的问卷量表智能分析0-6、6-12周岁不同年龄段的儿童体质偏颇情况；

16.可辨识出不低于9种的儿童中医体质类型结果，至少包含健康体、气虚体、阳虚体、痰湿体、积滞体、肝火体、热盛体、怯弱体、高敏体等；

17.五态性格测评系统；

18.所提供的个性化养生调理方案，包含饮食调理、药物调理，运动调理，食疗食谱等内容，为被测试者提供个性化的健康养生指导建议；

19.具备科研数据分析功能，系统须支持描述性统计，通过集中趋势、离散趋势等描述数据分布，自动绘制折线图，箱式图等统计图形。

（二）经络检测仪主要参数：

1.设备应为在药品监督管理局正规注册并取得医疗器械注册证的一体化单套设备，注册用途应包含中医经络穴位（体穴、耳穴）检测功能，确保使用合规；

2.采集器具有弹性力控制装置，通过缓冲距离确保压力稳定，并具有可拆卸功能；

3.可检测出人体经络穴位阻抗值，检测前具有设备校准功能，检测过程具有穴位采集图示靶向定位功能并提供智能语音提示；

4.配置掌型经络采集模块，支持快速经络检测；

5.具有十二经络虚实辨证与病症分析功能，具有脏腑五行关联指示图及情志状态分析功能，报告可输出经络平衡参数包括“传导系数”、“左/右”、“阴/阳”、“上/下”、“自律神经”、“甲状腺指数”以及“新陈代谢指数”；

6.个体化养生干预方案包含饮食调理、经穴养生、运动调理、食疗食谱等内容；

7.设备测量阻抗W的取值范围下限W≤100Ω，上限W≥10MΩ，多档可调，测量误差≤4%，平均相对偏差≤0.3%，测量结果以电压值连续显示。

8.可根据受检者皮肤状况通过检查手柄调节测量的阻抗值；

9.测量稳定性：测量状态稳定后数据波动≤0.3%；

10.检测电压：检测电压最大值≤3.33V；

11.电极：检测电极为不锈钢材质，有效直径≤4mm，传导电极至少具有手握式和电极片式两种，手握式电极有效面积≥400mm²，辅助电极的有效面积≥1000mm²；

12.具有通过二维码扫描下载电子版报告功能；

★配置：可调阻抗经络穴位检测笔1个，掌型经络采集模块1套。

- （三）重复经颅磁刺激仪主要参数：

- 1.输入功率：≤3000VA。

- 2.磁感应强度：刺激仪磁感应强度0～2T,分100档,误差±20%。

- 输出频率：输出频率O.1Hz～30Hz可调；0.1～1Hz步进。0.1Hz,1～30Hz步进1Hz,误差±10%。

- 3.脉冲宽度：刺激仪的脉冲宽度350us,误差±10%。

- 4.定时：刺激仪定时可调时间0～120min,误差±10%。

- 5.磁场终止功能：刺激仪具有手动停止磁场输出的功能。

- 6.保护装置：当刺激线圈故障时，刺激仪应停止输出并在触摸屏有故障提示。

- 7.外观：设备的外表面应整洁，无机械损伤、划痕等缺陷，设备的标志标记应清晰可见。设备的开关、旋钮、触摸屏应灵活可靠、紧固件应无松动。

- 8.强磁模式：a重复模式：刺激频率可调0.1-30Hz，刺激个数1-200个，间歇时间1-90s可调，串数0～999可调。b专业模式：刺激频率可调0.1-30Hz，刺激个数1-200个，重复频率：0-10Hz,重复个数0-20个，间歇时间1-90s可调，串数0～999可调，专业模式参数调节有一定互斥情况。

- 9.温度检测：设备具有探头温度检测功能，当温度≥30°,制冷系统开始工作，当温度≤28°,制冷系统停止工作。当温度≥35°,设备应停止输出并在触摸屏有超温提示。

- （四）火龙罐主要参数：

- 1.材质:紫砂特殊陶制，小号罐罐口镀金；

- 2.规格:不小于大号8cmx9cm、中号7cmx8cm、小号6cmx6.5cm，实际尺寸与标准尺寸偏差不超过士10%；

- 3.具有第一类医疗器械备案凭证；

- 4.罐体应圆整，无裂痕、变形现象，表面涂层颜色均匀一致，光洁无划痕；

- 5.罐口光洁、口沿卷边圆顺、无锐角、毛刺、裂纹等易对人体皮肤造成伤害的缺陷；

- 6.防烫性能良好，胚体应耐高温，艾条固定紧密不脱落。

- （五）杵针主要参数：

- 1.针体材质为医用级不锈钢。

- 2.表面光滑无毛刺，规格齐全。

- 3.符合中医诊疗规范要求。

- （六）灸盒主要参数：

- 1.材质安全耐高温，防烫设计，通风性良好。

- 2.适配临床常规艾条规格，符合医用卫生标准。

- （七）治疗床主要参数：

- 1.床体结构稳固，承重能力达标。

- 2.床面带孔、材质防水、易清洁、耐腐蚀，符合医院院感要求。3.尺寸适配临床诊疗空间。

附件3

参加本次市场调研前的信用记录未列入失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，无政府采购严重违法失信等行为的承诺函

威远县紧密型县域医共体管理委员会：

我公司                                  （公司名称）参加威远县紧密型县域医共体管理委员会关于县中医医院治未病中心购置医用设备控制价的调研活动，现承诺我公司在参加本次市场调研前的信用记录未列入失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，无政府采购严重违法失信等行为。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供 应 商 名 称（加盖公章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

日    期：    年    月    日

附件4

承  诺  函

威远县紧密型县域医共体管理委员会：

我单位作为参加本次项目询价的供应商，现郑重承诺：

- 具有独立承担民事责任的能力； 
    （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （五）参加询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- （六）我公司法定代表人、控股股东或实际控制人与贵单位高管人员及使用需求部门、采购部门关键岗位人员无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

本公司保证以上信息真实无误。如作虚假承诺，贵单位有权取消我方资格或解除合同，我方愿承担由此引发的一切法律责任。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

日      期：     年     月     日