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附件1 
承  诺  函

威远县人民医院：
我单位作为参加本次项目调研的供应商，现郑重承诺：
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
本公司对上述承诺的真实性承担法律责任，如存在虚假承诺，愿意接受相关处理。
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联系人及联系方式：
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附件2
三类双通道注射泵主要功能及参数

一、整机通用技术要求
1. 设备为一体化双通道独立输注系统，双通道完全独立驱动、独立控制、独立报警、独立压力监测，单通道故障不影响另一通道正常工作，支持单通道单独运行、双通道异步/同步运行。
2. 整机采用双CPU冗余安全控制系统，具备失效保护停机机制，杜绝失控输注，符合三类医疗器械安全强制要求。
3. 显示屏幕 ≥ 3.5英寸彩色液晶触控屏，双通道分色显示，界面全中文，支持夜间低亮度模式，支持输注过程在线修改参数且不中断给药。
4. 设备电气安全等级为Ⅰ类、CF型防除颤应用部分，可用于手术室、心电监护环境，电磁兼容符合医用设备YY0505标准，抗干扰能力强。
5. 支持市电与内置锂电池双供电模式，AC220V/50Hz市电输入；内置可充电锂电池，低速持续输注续航 ≥ 6小时，具备断电、低电量声光报警及充电保护功能。
6. 支持输液架悬挂、台面放置两种安装方式，设备自带防脱落锁定结构，满足临床移动及固定使用需求。
7. 设备具备完整操作日志、报警日志存储功能，可存储记录≥2000条，支持数据追溯，满足医院质控管理要求。
二、输注性能核心参数
1. 注射器适配：设备自动识别5mL、10mL、20mL、30mL、50(60)mL标准医用注射器，支持多品牌通用适配，可自定义标定参数。
2. 流速范围：单通道流速0.1mL/h～1500mL/h，根据注射器规格自动匹配最大流速；流速步进精度0.1mL/h，满足超微量精准给药需求。
3. 输注精度：整机输注容量误差 ≤ ±2%，满足重症精准用药的临床精度要求。
4. 预置容量：预置输注总量0.1mL～9999.9mL，步进0.1mL；支持自定义输注时间设置。
5. 具备KVO静脉维持流速功能，输注完成后自动切换维持流速，KVO流速0.1～5mL/h可调，有效防止管路堵塞。
6. 具备Bolus手动快推功能，快推速度多档可调，满足临床急救快速给药需求。
7. 双通道独立计量统计，支持单通道独立累计量、整机总输注量统计。
三、压力安全与堵管保护参数
1. 双通道独立压力实时监测、独立压力阈值设置，互不干扰，屏幕实时显示管路压力数值。
2. 阻塞压力档位可调，具备低、中、高多档位压力选择，压力监测范围覆盖300mmHg
～800mmHg临床常用区间，适配升压药、镇静药、普通输液等不同用药场景。
3. 管路阻塞时设备立即声光报警、自动停机，并自动泄压，避免高压冲击损伤患者血管及管路渗漏。
4. 单一故障状态下，堵管释放药液量≤0.2mL，符合三类输注泵国家强制安全指标，杜绝大剂量误输注风险。
四、工作模式要求
设备单通道可独立选择多种输注模式，双通道可同时运行不同模式，包含：恒速输注模式、限时输注模式、体重剂量模式、阶梯梯度输注模式、首剂量给药模式、间断脉冲给药模式、镇痛输注模式等。
五、全套报警系统
设备具备声光文字三重报警功能，报警项目包含：管路阻塞报警、注射器将空/排空报警、输注完成报警、市电断电报警、低电量报警、注射器安装异常报警、推杆脱落报警、操作超时待机报警、电机故障报警、系统异常故障报警等，全覆盖临床安全风险场景。
六、临床智能功能配置
1. 设备内置大容量医用药物数据库，药品条目≥2000种，支持剂量自动换算、药品分类管理，可自定义新增、编辑药品参数。
2. 双通道分色界面显示，高低风险用药视觉区分，降低临床用药差错风险。
3. 支持双通道联动协同输注，可实现同步启停、比例输注，满足联合用药治疗需求。
4. 报警音量多级可调，支持夜间静音模式，适配病房夜间诊疗环境。
5. 具备参数锁定、密码权限管理功能，防止非授权人员误修改输注参数，保障用药安全。
七、环境与合规要求
1. 工作环境温度10℃～40℃，相对湿度30%～85%，大气压力70kPa～106kPa，满足医院各科室常规使用环境。
2. 具备完整的三类医疗器械注册证、检验报告、合规说明书，可通过药监及医院验收。
3. 设备支持批量组网、数据上传，可对接医院HIS、ICU监护系统（可选）。
八、使用年限与质保期
产品设计使用寿命 ≥ 8年，整机质保 ≥ 3年。




