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承  诺  函

威远县人民医院：
我单位作为参加本次项目调研的供应商，现郑重承诺：
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
本公司对上述承诺的真实性承担法律责任，如存在虚假承诺，愿意接受相关处理。
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联系人及联系方式：
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附件2
铥激光能量系统参数及配置清单
一、主要参数：
1.用于泌尿系结石的碎石和前列腺的汽化和凝固
2.治疗激光终端输出平均功率：≥40W
3.工作激光输出波长：≥1900nm 
4.该设备可兼容一次性使用光纤和重复光纤，光纤种类≥4种
5.激光工作方式：连续波和脉冲波
6.具有控制能量稳定功能，使激光能量输出不稳定度：≤±5%
7.具有控制能量稳定功能，使激光输出功率的复现性：≤±5%
8.脉冲频率：可调，≥2200Hz
9.脉冲宽度可调，窄脉宽≥200μs
10.宽脉宽：≥32000μs
11.双脚踏开关，方便手术中不同需求时快速切换
12.冷却系统：风冷
13.激光治疗机使用年限：≥8年
14.全触摸彩色控制屏。
15.具备光纤破损自动识别保护报警功能。
二、配置清单：
1.激光主机 1套、电子内窥镜图像处理器1台、脚踏开关 1个、联锁装置 1个、电源线 1根、熔断器 4个、防爆屏 1盒、消毒盒2个、硅胶防水帽10个、防水薄膜阀10个
2.硬性电子膀胱肾盂镜（小儿款）1条、硬性电子膀胱肾盂镜（成人款）1条
3.光纤200um 1根、光纤272um 1根、光纤365um 1根、光纤550um 1根、光纤剥离器 1套、光纤切割刀 1把、光纤端面检测仪 1个
4.说明书1本、快速操作说明 1本、保修卡 1个、合格证 1个
