附件1

承  诺  函

威远县人民医院：

我单位作为参加本次项目调研的供应商，现郑重承诺：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性承担法律责任，如存在虚假承诺，愿意接受相关处理。

承诺单位（加盖公章）：

联系人及联系方式：

日    期：

附件2

医用一体化内窥镜摄像系统及配套设备

主要技术参数及配置要求

一、医用一体化内窥镜摄像系统

- 医用一体化内窥镜摄像系统由显示屏，主机、摄像头组成；

- 摄像主机自带显示屏，显示屏与机身为可翻盖式设计，显示屏≥17.3英寸；

- 摄像主机水平分辨率≥1100TVL；

- 摄像系统分辨率≥1920*1080；

- 摄像系统支持像素传递，≥3840*2160；

- 医用一体化摄像系统的主机自带LED冷光源接口，配有导光束接口，光输出孔径≤φ13mm；

- 一体化摄像系统主机自带的LED光源功率≥60W；

- 支持≥5种以上用户模式；

- 支持锐利度调节，调节范围：≥1-10；

- 支持亮度调节，调节范围：≥1-20；

- 支持录像存储及转存功能；

- 至少支持中文，英文，韩语等；

- 支持数字降噪调节，高、中、低、关闭；

- 支持色彩调节功能。

- 摄像主机具备伽马调节功能，至少具备4档调节，至少包括0.45/0.55/0.65/0.75；

- 摄像主机具备自动增益控制功能，至少具备2档调节；

- 工作距离为50CM时：摄像系统的SFR值为30%时，对应的空间频率LP/PH 标称值为 340,允差为-20%，上限不计。摄像系统的SFR 值为 50%时，对应的空间频率 LP/PH 标称值为 300,允差为-20%，上限不计；

- 摄像头防水≥IPX8；

- 工作频率≥60HZ。

- 为系统配置图文工作站1套，支持病例存储，打印，编辑等功能；

二、医用内窥镜膨腔泵（医用加压器）

- 1、电源电压：AC220V/50HZ；

- 2、噪声：≤65dB；

- 3、压力设定范围≥37.5~337.5mmHG(5~45Kpa)；

- 4、功率≤100VA；

- 5、流量设定范围≥0.1~1L/min；

- 6、采用触摸屏控制；

- 7、泵管可高温高压消毒；

- 8、欠压/过压自动启停技术；

- 9、具有mmHG和Kpa单位转换功能；

- 10、支持断电自动记忆参数；

- 11、可自定义用户场景数据≥6种，不同场景数据可以一键切换。

- 12、大范围流量可调，大范围压力可调。

- 13、整机静音设计，工作时无噪声。

- 14、连接好脚踏后，支持作为内窥镜的送水装置使用。

- 三、配置清单：

- 1、医用一体化内窥镜摄像系统			    	1台（含冷光源、图文工作站）

- 2、医用内窥镜膨腔泵（医用加压器）			1台